# Глюкометр CLEVER CHEK TD-4209

CLEVER CHEK TD-4209 система предназначена для наружного применения (диагностака in vitro). С помощью данной системы следует измерять только уровень глюкозы (сахара) в крови, причём для анализа следует брать только свежую капиллярную кровь.

Система предназначена для домашнего пользования, но может использоваться и в клинике. Однако она не должна может использоваться для диагностики диабета, а также для тестирования новорожденных.

### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к определению уровня сахара в крови (глюкозы), внимательно прочитайте все инструкции и потренируйтесь производить тестирование. Строго придерживайтесь инструкций.

### Важная информация

Сильное обезвоживание и чрезмерная потеря воды может привести к тому, что показания будут неверными, а именно - слишком низкими.

Очень высокое число красных кровяных клеток (гематокрит) (свыше 60%) или очень низкое число (менее 20%) также может привести к неверным результатам тестирования.

На результаты тестирования НЕ ВЛИЯЮТ следующие факторы:

повышенное содержание триглицерида в крови, снижающего содержание в кровинекоторых веществ, таких как мочеваякислота, аскорбиноваякислота, а также ацетаминофен, допа, метилдопа, L-допа и толбутамид, которые могут присутствовать в крови больного диабетом.

Этой системой можно пользоваться на высоте до 10742 футов (3 275 м), искажения результатов тестирования ещё не произойдёт.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

В состав системы входят три основных компонента: прибор для измерения уровня сахара в крови, тест-полоски и контрольные растворы. Эти три компонента разработаны, созданы, проверены и предназначены для того, чтобы функционировать совместно в виде системы, с помощью которой можно получать точные результаты измерений уровня сахара в крови. При тестировании крови с помощью данного прибора следует пользоваться только фирменными тест-полосками и контрольными растворами.

В состав вашей системы входят:

- Измерительный прибор

- 10 тест-полосок

- 10 Стерильных ланцетов

- Инструкция по пользованию

- Сумка для переноски системы спортивного типа Руководство по быстрому пользованию системой и разрешению проблем

- Кодирующий электронный чип.

- Устройство для взятия образца крови (ручка-прокалыватель)

- Контрольные растворы 2-х уровней

## Тест-полоски для CLEVER CHEK TD-4209

Ваша система измеряет содержание сахара (глюкозы) в цельной крови. Кровь наносится на впитывающую лунку на тест-полоске и затем автоматически попадает в ячейку, где происходит реакция.

Тест-полоска состоит из следующих частей:

Подробные инструкции вы найдёте в разделе «Вы проводите тестирование крови».

## Важная информация о тест-полоске

- Упаковки с тест-полосками следует хранить в прохладном сухом месте при температуре ниже 40ºC. He подвергать воздействию прямого солнечного света и нагреву. Не замораживать.

- Тест-полоски следует хранить в тех флаконах, в которых вы купили их; не перекладывайте их в другую бутылочку или какой-либо другой контейнер.

- Достав одну тест-полоску из флакона сразу же плотно закройте этот флакон крышкой.

- Доставая тест-полоску из флакона, или вводя её в гнездо измерительного прибора, вы можете касаться тест-полоски в любом месте, но только чистыми сухими руками.

- Тест-полоску следует использовать сразу же, как только вы достали её из флакона.

- Напишите на флаконе дату, когда вы впервый раз открыли его. Оставшиеся во флаконе тест-полоски должны быть использованы в течение 90 дней со дня первого открывания флакона.

- На впитывающи участок тест-полоски (в лунку) следует наносить только кровь. Нанесение других веществ неизбежно приведёт к неверному результату.

- He пользуйтесь тест-полосками после истечения срока их годности, напечатанного на упаковке, поскольку это может привести к неверным показаниям.

- Тест полоски нельзя сгибать, разрезать или подвергать другим механическим разрушающим воздействиям.

## ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ

### Проверка дисплея

Каждый раз, когда вы вставляете тест-полоску в прибор или включаете его, на дисплее прибора появляется «СНК» и краткий сигнал. Это говорит о том, что система выполняет самопроверку.

### Программирование прибора

Нумерация тест-полосоки учёт этой нумерации прибором необходимы для упорядочивания результатов. Перед первым тестированием крови вы должны первым вставить в прибор кодирующий электронный чип из первого флакона а затем, при переходе к другим флаконам с тест-полосками, нумерация должна сохраняться. И каждый раз при проведении тестирования следует проверять, соответствует ли порядковый номер, который показывает прибор, тому порядковому номеру, который указан на флаконе с тест-полосками.

### ВНИМАНИЕ!

Если порядковый номер, который показывает прибор, не соответствует номеру, напечатанному на флаконе, то результаты могут оказаться неточными.

### ШАГ 1. Войти в режим программирования

Приступайте к программированию при выключенном приборе. Вставьте в выключенный прибор тест-полоску, чтобы включить прибор. На дисплее появится «СНК» в сопровождении сигнала. Затем на дисплее появится температура окружающей среды, после чего прибор в течение трёх секунд будет демонстрировать порядковый номер полоски.

### ШАГ 2. Сравните порядковый номер

Сравните порядковый номер на дисплее прибора с порядковым номером, напечатанным на флаконе с тест-полосками. Если эти номера совпадают, - можете начинать тестирование. Если же эти номера разнятся, - тогда переходите к выполнению Шага 3. Когда вы впервые приступили к работе с данным прибором, Вы должны были первым вставить в него кодирующий электронный чип, чтобы запрограммировать прибор перед тестированием.

### ШАГ 3. Программирование прибора

Сначала следует вставить в прибор кодирующий электронный чип и ждать, когда на дисплее появится порядковый номер. Затем следует вытащить из прибора кодирующий электронный чип, дисплей должен отреагировать на это появлением «ОК». Это говорит о том, что система выполняет операции самопроверки и позволяет Вам перейти к последующей работе.

## Проверка системы при помощи контрольных растворов Taidoc

При помощи контрольных растворов Taidoc следует убедиться в том, прибор и тест-полоски работают совместно как система, и что Вы правильно выполняете тестирование. Очень важно, чтобы Вы регулярно выполняли эту несложную проверку, чтобы знать, что Вы всякий раз получаете правильные показания и результаты.

Контрольные растворы Taidoc содержат известное количество глюкозы, которая реагирует с полосками. В комплект системы входят контрольные растворы 2 уровней, что позволяет проверить систему в различных диапазонах измерений. Сравните результаты тестирования контрольного раствора с ожидаемым уровнем, напечатанным на флаконе с тест-полосками. Контрольные растворы предназначены для того, чтобы:

- Потренироваться в выполнении процедуры тестирования.

- Убедиться в том, что Ваш измерительный прибор и тест- полоски согласованно работают друг с другом.

- Убедиться в том, что Вы правильно выполняете тестирование.

- Перед тем, как в первый раз произвести тестирование крови, потренируйтесь на контрольном растворе. Если Вы произвели три теста подряд на растворе и их результаты укладываются в ожидаемый диапазон, то вы действительно готовы тестировать кровь.

Производите тест на контрольном растворе:

- Если результаты теста анализа не соответствуют клинической картине, если вам кажется, что эти результаты не совсем точны;

- Если вы уронили прибор.

### Важная информация о тесте на контрольном растворе

- Пользуйтесь только контрольными растворами Taidoc.

- Проверьте, не истёк ли срок годности контрольного раствора, указанный на пузырьке. Не пользуйтесь раствором, если срок его годности истёк.

- Перед началом тестирования контрольный раствор, измерительный прибор и тест-полоски должны иметь комнатную температуру (20-25°C ).

- Встряхните пузырёк, капните на полоску первую каплю контрольного раствора и насухо вытрите наконечник, через который капает раствор, чтобы тестируемый образец раствора был достаточным, а результат ? точным.

- Раствор следует использовать в течение 30 дней после того, как пузырёк с раствором был открыт в первый раз. Запишите на пузырьке дату, когда вы открыли его в первый раз. Используйте раствор в течение 30 дней.

- Контрольные растворы следует хранить плотно закрытыми при температуре ниже 300C. He замораживать.

### ВНИМАНИЕ!

Диапазон показаний для контрольного раствора, указанный на флаконе с тест-полосками, относится только к контрольному раствору Taidoc. Он учитывается при тестировании прибора и полоски.

## Как производить тест на контрольном растворе:

## ШАГ 1. Вставить тест-полоску

Сначала вставьте в гнездо прибора тест-полоску с контактными участками, повернув их к передней части прибора. (Контактные участки должны полностью войти в прибор, в противном случае вы можете получить неточный результат тестирования). Прибор автоматически включится. На дисплее появится «СНК» и краткий сигнал. Затем на дисплее появится значение температуры окружающей среды. После чего на дисплее появится значок капли и порядковый номер полоски. Убедитесь в том, что порядковый номер на дисплее совпадает с порядковым номером на флаконе с тест-полосками. Если номера разные, то следует правильно запрограммировать прибор.

После того, как на дисплее появится значок капли, следует нажать на главную кнопку; после чего на дисплее появится «CTL». Пока на дисплее прибора находится «CTL», прибор не будет сохранять результаты тестирования в своей памяти. Если в этот момент вы решили не проводить тестирования на контрольном растворе, то нажмите на главную кнопку ещё раз и «CTL» исчезнет с дисплея.

### ВНИМАНИЕ!

Всякий раз, когда вы производите тест на контрольном растворе, вы должны войти в режим «CTL»и тогда этот тест не будет записан в память прибора.

### ШАГ 2. Нанести контрольный раствор

Хорошенько встряхните пузырёк с контрольным раствором. Надавите на стенки пузырька, чтобы выдавить из него первую каплю, а затем насухо вытрите выходную пипетку, чтобы обеспечить наиболее точный результат. Снова надавите на стенки пузырька, чтобы выдавить ещё одну каплю раствора, которую следует нанести на палец. Затем нанесите эту каплю с пальца на впитывающую лунку тест-полоски (где раствор сразу же попадёт в узкий каналец), теперь капля раствора начинает перемещаться на тест-полоску, заполняется подтверждающее окошечко, и прибор начинает отсчёт.

### ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать загрязнения контрольного раствора содержимым тест-полоски, необходимо каплю раствора сначала поместить на чистую поверхность или на чистый палец. Затем коснуться этой каплей соответствующего места тест-полоски.

### ШАГ 3. Результат появляется через 10 секунд

Прибор начинает отсчёт и через 10 секунд на дисплее появляется результат. Теперь следует сравнить показания дисплея с диапазоном данных, напечатанным на флаконе с тест-полосками. Результат тестирования должен попасть в указанный диапазон.

### Сравнение результатов тестирования на контрольном растворе

Если результаты тестирования не попадают в диапазон, указанный на флаконе с тест-полосками, следует повторить тест. Если прибор показывает результат не попадающий в указанный диапазон, то причиной этому могут послужить следующие факторы:

- Ошибка в проведении тестирования.

- Не слишком тщательное перемешивание контрольного раствора из-за недостаточно интенсивного встряхивания пузырька.

- Загрязнённый или старый контрольный раствор (с истекшим сроком годности).

- Слишком тепло или слишком холодно в помещении для контрольного раствора.

- Плохо выдавилась первая капля раствора и плохо, не насухо была вытерта выходная пипетка.

- Неправильное программирование прибора.

- Изношенность тест-полоски.

- Сбой в работе прибора.

### ВНИМАНИЕ!

Если после принятых мер вы продолжаете получать результаты, не попадающие в диапазон, указанный на флаконе с тест-полосками, это может означать, что плохо работает вся система в целом. Если при тестировании на контрольном растворе вы продолжаете получать результаты, не попадающие в указанный диапазон, то тестирование крови при помощи такой системы производить не следует. Если вы сами не в состоянии решить проблему, обратитесь за помощью к своему дилеру по месту приобретения системы.

## ВЫ ПРОВОДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРОВИ

Перед началом тестирования крови внимательно прочитайте весь этот раздел, а также инструкции, вложенные в упаковку с тест-полосками. Убедитесь в том, что у вас имеется всё необходимое для проведения процедуры тестирования, а именно:

A.	Измеритель содержания глюкозы I сахара) в крови

B.	Тест-полоски

С.	Устройство для взятия образца крови ( ручка- прокалыватель)

D.	Стерильный ланцет

## Получение капли крови

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание инфекции:

- Никогда не пользуйтесь ланцетом или ручкой- прокалывателем вместе с другим человеком.

- Всегда используйте новый, стерильный ланцет. Ланцеты предназначены только для одноразового пользования.

- Избегайте попадания лосьона, масел, грязи и инородных частиц внутрь или на поверхность ланцетов и ручки- прокалывателя.

### ШАГ1. ВСТАВЬТЕ ЛАНЦЕТ В РЕГУЛИРУЕМУЮ РУЧКУ-ПРОКАЛЫВАТЕЛЬ.

- Снимите колпачок с ручки-прокалывателя, повернув колпачок против часовой стрелки. Вставьте ланцет в держатель ланцета. Твердо надавите на ланцет, чтобы он прочно закрепился в держателе. Не вкручивайте ланцет.

- Отвинтите защитный диск ланцета.

- Наденьте обратно колпачок на ручку-прокалыватель и закрутите его по часовой стрелке. Не закручивайте колпачок слишком плотно.

- Регулируемая верхушка колпачка позволяет выбрать один из 5 уровней глубины прокола кожи. Чтобы выбрать желаемую глубину, покрутите регулируемую верхушку колпачка в любом направлении до тех пор, пока нужная цифра не совпадет со стрелкой. Выберите оптимальную глубину прокола: 1-2 для мягкой или тонкой кожи, 3 для кожи средней толщины, 4-5 для толстой или мозолистой кожи.

### ШАГ 2. ЗАРЯДИТЕ ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ РУЧКИ-ПРОКАЛЫВАТЕЛЯ.

Отведите пусковую трубку, расположенную на корпусе ручки-прокалывателя назад до характерного щелчка. Если щелчка не последовало, возможно, ручка-прокалыватель уже была взведена при установке ланцета.

### ШАГ 3. Вымойте руки и участок прокола.

Вымойте руки и участок прокола теплой водой с мылом. Сполосните руки и тщательно высушите.

### ШАГ 4. Выберите Участок Прокола.

### ВНИМАНИЕ!

Для проведения анализа системе достаточно очень маленькой капли крови. Вы можете взять кровь из пальца. Выбирайте различные участки кончиков пальцев каждый раз при проведении анализа. Неоднократные проколы в том же самом месте могут повлечь болевые ощущения и привести к появлению мозолей

### Кончик пальца.

Держите ручку-прокалыватель строго перпендикулярно поверхности пальца. Нажмите на кнопку спуска. Вы услышите щелчок, указывающий, что прокол пальца завершен.

### ШАГ 5. Слегка помассируйте место прокола.

Слегка помассируйте выбранную область для получения достаточного количества образца крови (1.8 микролитра в объеме «О натуральная величина ». Не размазывайте образец крови. Продолжайте ваш анализ глюкозы в крови

### ШАГ 6. Удалите Ланцет.

Снимите колпачок с ручки-прокалывателя, повернув его против часовой стрелки.

(Дополнительная информация: для того, чтобы надеть защитный диск на ланцет, поместите диск на твердую поверхность и вдавите в него ланцет).

### Всегда проявляйте осторожность при удалении ланцета.

Вынимайте его осторожно и затем поместите его в контейнер для острых предметов. Наденьте колпачок.

## Процедура тестирования шаг за шагом

### ШАГ 1 Вставьте тест-полоску

Введите тест-полоску в тестовое гнездо тем концом, на котором находятся контактные полосы, лицевой сторон вверх. Полоска должна быть введена в прибор на всю длину контактных полос, в противном случае результат анализа может быть неверным. Прибор включится автоматически. На дисплее появятся надпись "СНК" и изображение полоски. Затем высветится температура окружающей среды и последуют изображение капельки крови и порядковый номер полоски. Если необходимо, запрограммируйте прибор.

### ШАГ 2 Нанесите образец крови

С помощью регулируемой ручки- прокалывателя получите округлую каплю крови. Объем образца крови должен составлять по крайней мере 1.8 микролитра (О-натуральнаявеличина), иначе возможно получение неточного результата анализа. Когда на дисплее появится символ «капля», нанесите каплю крови на впитывающую лунку тест-полоски, где расположен узкий каналец. Не вдавливайте палец в тест-полоску. Не наносите смазанный образец крови.

Кровь должна полностью заполнить подтверждающее окошко, после чего прибор начнет обратный отчет. Если подтверждающее окошко не заполняется полностью кровью, прежде чем прибор начнет обратный отчет, не следует добавлять еще дополнительное количество крови на тест-полоску. В этом случае следует удалить испорченную тест-полоску и повторить тест заново на новой тест-полоске. Если у Вас возникнут проблемы с нанесением образца крови на тест-полоску, обратитесь за помощью к дилерам.

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы не нанесли образец крови в течение 3 минут, прибор выключится самостоятельно. Вы должны удалить тест-полоску и вставить ее в прибор заново, чтобы повторно начать процедуру тестирования.

### ШАГ 3 Точные Результаты будут получены через 10 Секунд.

Результат анализа уровня глюкозы в крови появится после того, как прибор произведет отчет времени в обратном порядке.

Результаты анализов уровня глюкозы в крови автоматически сохраняются в памяти прибора. Выключите прибор путем извлечения тест-полоски. Осторожно выбросите использованную тест- полоску, чтобы избежать загрязнения.

Clever Chek TD-4209 обеспечивает точные результаты анализа калибровки по плазме, которые сопоставимы с результатами, полученными в лабораторных условиях.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Прибор Clever Chek TD4209 показывает результаты тестирования между 1,1 и 33,3 моль/л. Если результат тестирования ниже 1.1 моль/л, на дисплее прибора появится "LO". Это указывает на острую форму гипогликемии.

Если результат тестирования превышает 33,3 моль/л, на дисплее прибора появится "HI". Это указывает на острою форму гипергликемии.

Если в результате тестирования были получены показания выше 13.3 моль/л, на дисплее прибора появятся надписи " KETONE" и "?". Это указывает на высокое содержание глюкозы в крови.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ ПРИБОРА

Ваш прибор способен сохранить в памяти последние 450 результатов тестирования уровня глюкозы в крови с указанием с даты и времени проведения тестов. Также прибор подсчитывает средний результат показателей уровня глюкозы в крови за 7-.14-.21-, 28-, 60- и 90- дней. Для просмотра предыдущих результатов анализа проделайте следующие простые шаги.

### ШАГ 1 Войдите в режим памяти

При выключенном приборе нажмите дважды на главную кнопку. На дисплее появится средний результат тестирований, полученных за последние 7 дней, указывая на то, что Вы находитесь в режиме памяти. Если Вы продолжите нажимать главную кнопку, появятся 14-.21-.28-, 60-и 90-дневные средние результаты. Затем в памяти прибора можно просмотреть последние 450 результатов тестирования.

- 7-дневное среднее значение рассчитывается по результатам тестирования уровня глюкозы в крови, полученных в течение последних 7 дней. Также указывается количество проведенных тестирований в течение этого периода, например, 12 (12 тестирований за последние 7 дней). Если Вы используете прибор в первый раз, на дисплее появится надпись " 7 DAY AVG " ("7 ДНЕЙ В СРЕДНЕМ"), показывая, что в памяти нет результатов тестирования.

- 14-дневное среднее значение рассчитывается по результатам тестирования уровня глюкозы в крови, полученных в течение последних 14 дней. Здесь также указывается количество проведенных тестирований, например, 24 (24 тестирования за последние 14 дней). Если Вы используете прибор в первый раз, на дисплее появится надпись " 14 DAY AVG " ("14 ДНЕЙ В СРЕДНЕМ"), показывая, что в памяти нет результатов тестирования.

- Таким же образом просматриваются средние значения, полученные по результатам тестов за 21-, 28-, 60 - и 90-дней.

## Шаг 2. Вернитесь к результатам тестирования.

После 8-кратного нажатия главной кнопки среднее значение, полученное по результатам тестирований за 90-дней. будет заменено самым последним результатом тестирования с указанием даты и времени. Нажмите главную кнопку снова, и на дисплее появится результат предыдущего тестирования. Каждый раз, когда Вы нажимаете и отпускаете главную кнопку, прибор показывает по порядку последние 450 результатов тестирования. Когда память заполняется, самый старый результат стирается и добавляется новый.

### ВНИМАНИЕ!

При использовании прибора впервые на дисплее появляется символ «M___ » , указывающий, что память прибора не содержит результатов тестирования.

### ШАГ 3 Выйдите из режима памяти

Удерживайте главную кнопку нажатой в течение трех секунд для отключения прибора.

## УСТАНОВКИ ПРИБОРА И ОЧИСТКА ПАМЯТИ

Прибор содержит установки времени, даты, единицы измерения и единицы измерения температуры. Однако если необходимо переустановить время, или после замены батарейки нужно войти в режим установок и переустановить прибор.

### Установка времени, даты, единицы измерения, единицы измерения температуры и очистка памяти

Чтобы установить время, сначала войдите в режим установок. Первоначально прибор должен находиться в выключенном состоянии. Затем нажмите установочную кнопку, расположенную в том же отсеке, где находится батарейка. Теперь прибор вошел в режим установок.

### ШАГ 1. Установите год.

Вначале на дисплее появится мигающее изображение года. Нажимайте и отпускайте главную кнопку, переводя при каждом нажатии показатель на один год вперед. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте нажатой главную кнопку. Когда на дисплее высветится нужный показатель года, нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее появится изображение даты с мигающим сектором месяца.

### ШАГ 2. Установите Месяц

Нажимайте и отпускайте главную кнопку, пока не появится нужный показатель месяца. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте нажатой главную кнопку. Когда на дисплее высветится нужный показатель месяца, нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее появится мигающий сектор дня.

### ШАГ 3. Установите день

Нажимайте и отпускайте главную кнопку, пока не появится нужный показатель дня. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте нажатой главную кнопку. Когда на дисплее высветится нужный показатель дня, нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее появится мигающий сектор часа.

*Перед установкой времени сначала необходимо установить дату

### ШАГ 4. Установите Час

Нажимайте и отпускайте главную кнопку, переводя при каждом нажатии показатель на один час вперед. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте нажатой главную кнопку, Когда на дисплее высветится нужный показатель часа, нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее появится мигающий показатель минут.

### ШАГ 5. Установите Минуты.

Нажимайте и отпускайте главную кнопку. переводя при каждом нажатии показатель на одну минуту вперед. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте нажатой главную кнопку. Когда на дисплее высветиться нужная минута, нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее появится мигающий показатель единицы измерения.

### ВНИМАНИЕ!

Прибор показывает средние значения, полученные за 7-, 14-, 21-, 28-, 60-и 90 дней, которые Вы можете извлечь из памяти прибора. Эти средние значения рассчитываются по результатам тестирований, проведенных в течение 7, 14, 21, 28, 60 и 90 дней, с указанием даты и времени проведения тестов. При изменении в приборе даты и времени средние значения, полученные за 7-, 14-, 21-, 28-, 60-и 90- дней, также могут измениться.

Прибор может показывать результаты тестирования в миллимолях на литр (ммоль/л) или миллиграммах на децилитр (мг/дл).

### ШАГ 6. Выберите ммоль/л или мг/дл.

Нажимайте и отпускайте главную кнопку, пока на дисплее не появится нужная единиц измерения. Нажмите установочную кнопку, после чего на дисплее замигает текущая единица измерения температуры.

### ШАГ 7. Выбирите С или F

Нажимайте и отпускайте главную кнопку, пока на дисплее не появится единица измерения температуры, которую Вы хотите выбрать. Нажмите установочную кнопку, после чего прибор покажет "dEL" с мигающим M символом.

### ШАГ 8. Удалите память, и выйдите из установки

При высвечивании на дисплее "dEL" и мигающим M символом можно легко очистить полностью память прибора путем нажатия главной кнопки, после чего на дисплее прибора высветятся символы "—" и "ОК". Это означает, что память прибора очищена.

Затем нажмите установочную кнопку, чтобы выключить прибор. Если Вы не хотите очистить память прибора, то просто не нажимайте главную кнопку, а снова нажмите установочную кнопку, и прибор выключится. Прибор, работающий в режиме установок, также самостоятельно отключается, если в течение одной минуты с ним не будет произведено никаких действий.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Техническое обслуживание

Ваш прибор не требует специального обслуживания. Поскольку ни кровь, ни контрольный раствор не соприкасаются с прибором, никакой специальной очистки не требуется. Избегайте попадания грязи, пыли, крови, контрольного раствора или воды в тестовое гнездо или в порт данных. После каждого использования храните прибор в переносной сумке. Снаружи прибор следует протирать влажной тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Данный прибор - точный аппарат. Пожалуйста, обращайтесь с ним с осторожностью.

### Батарейка

Прибор работает на одной 3.0V (каталож.# 2032 или аналог) литиевой батарейке, которая уже установлена в прибор. Мощность батарейки рассчитана на проведение приблизительно 1000 тестирований. При замене используйте только 3.0V (каталож.# 2032 или аналог) литиевую батарейку.

Прибор предупредит Вас, когда батарейка садится, показывая два различных сообщения:

1.	символ батарейки появляется на дисплее при включении прибора, и все другие сообщения дисплея функционируют в обычном режиме. С момента первого появления этого символа ресурсов батарейки достаточно для проведения порядка 50 тестирований. Полученные результаты будут точны, но батарейку следует заменить.

2.	Вместе с символом батарейки появляется символ E-b.Это означает, что ресурсов батарейки недостаточно для проведения тестирования. Необходима замена батарейки.

Чтобы заменить батарейку, удостоверьтесь, что прибор выключен. Переверните прибор и определите местонахождение батареечного отсека.

1.Надавите на скобу, расположенную на крышке батареечного отсека, и снимите крышку.

2.Нажмите и удерживайте установочную кнопку в течение 3 секунд.

З. Удалить старую батарейку. Вставьте одну 3.0V (каталож.# 2032 или аналог) литиевую батарейку положительно заряженной "+" стороной вверх.

4.Установите крышку батареечного отсека на прежнее место.

### ВНИМАНИЕ!

* Замена батарейки не влияет на сохраненные в памяти прибора данные ( предыдущие результаты тестирования). Однако, может потребоваться переустановка времени и даты.

## ДИСПЛЕЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

В следующем параграфе представлены некоторые сообщения и символы, которые высвечиваются на дисплее прибора. Эти сообщения помогают выявить некоторые проблемы. Однако они появляются не во всех случаях, когда возникла проблема. Неправильное использование прибора может привести к получению неточного результата, и в этом случае на дисплее не появится сообщение ошибки или символ. В случае возникновения проблемы обратитесь к руководству по устранению проблем.

| Сообщение | Что означает | Что делать |
| --- | --- | --- |
| 1.) E-b | На дисплее вместе с этим сообщением появляется значок батарейки. Это означает, что в батарейке недостаточно мощности для проведения теста. | Заменить батарейку. |
| 2.) E-U | Это сообщение об ошибке может быть вызвано плохой тест-полоской или временной или постоянной проблемой в электронике прибора. | Повторить тестирование с новой тест-полоской. Если сообщение появляется снова и снова - обратиться к дилеру по поводу ремонта. |
| 3.) Е-С | Это сообщение об ошибке указывает на проблему с программирующей полоской: или она - неподходящая. или она неправильно вставлена. | Проверить соответствует ли порядковый номер на дисплее прибора номеру на пузырьке с тест-полосками. Заново запрограммировать прибор или повторить тест, если это необходимо. Если это сообщение об ошибке появится снова - обратиться к дилеру по поводу ремонта. |
| 4.) E-t | Температура окружающей среды, прибора или тест-полоски была ниже или выше диапазона рабочих температур системы. Не следует производить тестирование до тех пор, пока значение температуры вышеназванных объектов не установится в диапазоне рабочих температур 10-40 (С. | Повторить тест после того, как температура установится в рабочем диапазоне. |
| 5.) Е-Е | Это сообщение об ошибке указывает на то, что имеется проблема с прибором. | Перечитать инструкцию и попытаться произвести тестирование, вставив новую тест-полоску. Если проблема не исчезает - обратиться к дилеру по поводу ремонта. |
| 6.) Е-0 | Это сообщение об ошибке указывает на то, что здесь могут быть проблемы либо с прибором, либо с программирующей полоской. | Повторить тест с новой программирующей полоской. Если проблема не исчезает. - обратиться к дилеру по поводу ремонта. |
| 7.) E-g | Это сообщение об ошибке указывает на то, что вы можете вынуть полоску после нанесения капли крови на впитывающую лунку. | Перечитать инструкцию и попытаться снова повторить тест с новой тест-полоской. |
| 8.) Е-А | Это сообщение об ошибке указывает на наличие проблемы с прибором. | Перечитать инструкцию и попытаться снова провести тестирование с новой тест-полоской. Если проблема не исчезает, обратиться к дилеру по поводу ремонта. |

### Если на дисплее прибора не появляется сообщение после вставки тест-полоски:

| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ЧТО ДЕЛАТЬ |
| --- | --- |
| а. Истощена батарейка | Заменить батарейку |
| b. Батарейка установлена неправильно или отсутствует. | Проверить, правильно ли установлена батарейка: «+» должен быть сверху. |
| с. Тест-полоска вставлена «вверх ногами» или не полностью. | Правильно вставить тест-полоску. |
| d. Прибор неисправен. | Обратиться к дилеру по поводу ремонта. |

### Если тестирование не началось после нанесения образца крови:

| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ЧТО ДЕЛАТЬ |
| --- | --- |
| а. Недостаточное количество крови в образце | Повторить тест на новой тест-полоске с большим количество крови. |
| b. Не годная тест-полоска | Повторить тест на новой тест-полоске. |
| с. Образец крови нанесён после автоматического отключения прибора( по истечении трёх минут с момента последнего действия пользователя) | Повторить тест на новой тест-полоске; образец крови наносить только после того, как на дисплее появится значок капли. |
| d. Прибор неисправен. | Обратиться к дилеру по поводу ремонта. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 80мм х 60мм х 22ммВес: 48,5 г.

Источник питания: одна литиевая батарейка CR2032 3V

Срок годности батарейки: свыше 1000 измерений.

Память: 450 результатов измерений вместе с временем и датой

Автоматическое детектирование введения электрода

Автоматическое детектирование загрузки тестируемого образца

Автоматический отсчёт времени реакции

Автоматическое отключение через 3 минуты бездействия

Температурное оповещение

Рабочий диапазон температуры: 10ºC-40ºC

Рабочий диапазон влажности: 10-90%R.H. (без конденсации)

Единицы Измерения: мг/дл или ммоль/л

Диапазон измерений: 1,1 ~ 33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл)

Тип анализатора: электро-химический.

# Text boxes

СООБЩЕНИЕ О ТЕСТ-ПОЛОСКЕ

Появляется тогда, когда вы слишком сильно вталкиваете тест-полоску в гнездо или если сам прибор включён, а тест полоска пока не вставлена в гнездо, - тогда это сообщение мигает.

СООБЩЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ

Появляется в виде температуры окружающей среды после того, как тест-полоска вставлена в гнездо.

ЗНАЧОК БАТАРЕЙКИ

Появляется тогда, когда батарейка на исходе или требует замены.

МИНУТЫ

ЧАС

ДЕНЬ

МЕСЯЦ

МЕСТО ПОКАЗАНИЙ

Здесь появляются результаты тестирования. (Десятичная точка появляется тогда, когда выбраны единицы измерения миллимоли на литр).

КАПЕЛЬКА КРОВИ

Этот значок укажет вам, когда следует наносить на тест-полоску капельку крови для тестирования.

КЕТОНОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если результат тестирования -превышает 13,3 ммоль/л (240 мг/дл), то на дисплее появляется этот значок в виде «?».

ПАМЯТЬ

Показывает результаты тестирования, хранящиеся в памяти.

НОМЕР ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Показывает номер тест-полоски во время проведения тестирования.

УСТАНОВОЧНАЯ КНОПКА

С её помощью устанавливается дата, время и единица измерения. Она расположена в том же отсеке, где батарейка.

ГЛАВНАЯ КНОПКА

Главная кнопка, расположенная спереди на приборе, служит для установки самого прибора, для входа в режим памяти, изменения значений времени, единиц измерения, очистки памяти и включения или выключения прибора.

ДИСПЛЕЙ

Здесь появляются показания результатов тестирования. Дисплей большой, легко читаемый, с его помощью вы легко проведёте тест, руководствуясь появляющимися на этом дисплее знаками и простыми сообщениями.

ТЕСТОВОЕ ГНЕЗДО

В тестовое гнездо вставляют тест-полоску для проведения тестирования. После того, как вы вставите в это гнездо тест-полоску, прибор автоматически включается.

РУЧКА ТЕСТ-ПОЛОСКИ

За эту часть держат тест-полоску, когда вводятеёв контактное гнездо прибора.

Впитывающая лунка

Сюда следует наносить капельку крови, которая автоматически будет всасываться.

Подтверждающее окошечко

В этом месте вы находите подтверждение тому, что навпитывающуюлункунатест-полоскенанесено достаточное количество крови.

КОНТАКТНЫЕ ПОЛОСКИ

Именно этим концом тест-полоску следует вставлять в прибор. Необходимо ввести её в гнездо с достаточным (но не чрезмерным) усилием до упора.