# Электроотсасыватель портативный для аспирации в условиях скорой медицинской помощи ЭОпСП-01

# (Элема-Н СП1)

Руководство по эксплуатации ЭЛМН.941624.006РЭ

Внимание! Перед введением отсасывателя в эксплуатацию необходимо подключить его к бортовой сети автомобиля с помощью прилагаемого кабеля (бортовая сеть должна быть подключена к автомобильному аккумулятору) для восстановления заряда встроенного в отсасыватель аккумулятора после транспортирования и хранения. Работа отсасывателя от встроенного аккумулятора возможна через 12-24 час после его подключения.

В процессе эксплуатации в автомобиле, отсасыватель должен быть всегда подключен к бортовой сети для автоматической постоянной подзарядки. Работу отсасывателя от встроенного аккумулятора производить только вне автомобиля, с последующим немедленным подключением его к бортовой сети автомобиля.

Электротсасыватель портативный для аспирации в условиях скорой медицинской помощи ЭОп СП-01 (Элема-Н СП1), в дальнейшем - отсасыватель, предназначен для аспирации жидкости и воздуха из полости рта, носоглотки и трахеобронхиального дерева пациента в условиях скорой помощи; других манипуляции, основанных на вакууме, в больницах и клиниках, в выездных бригадах службы "Скорая помощь", где требуется работать поочередно от бортового (автомобильного аккумулятора, 12В) источника питания или автономно от встроенного аккумулятора (12 В).

## Технические данные

Диапазон регулирования создаваемого вакуума, кПа - (0-70)

Свободный расход воздуха, не менее 12л/мин.

Отсасыватель работает в постоянный режиме работы, при котором откачка происходит непрерывно.

Время непрерывной работы не менее 1 ч, с последующим перерывом не менее 0,5 ч.

Время работы от встроенного аккумулятора 0,4 ч

Время установления рабочего режима не более 1 мин.

Объём ёмкости (банки) для сбора жидкости, устанавливаемой в отсасыватель —1-1,5л.

Электрическое питание: от бортовой сети постоянного тока (автомобильной батареи), напряжением 12± 10% В; от встроенного аккумулятора напряжением -12± 10% В.

Отсасыватель снабжён кабелем для подключения к бортовой сети автомобиля.

Потребляемая мощность не более 80 ВА

Отсасыватель снабжён защитным поплавковым устройством, прекращающим процесс откачки при заполнении ёмкости для сбора жидкости.

Контроль работоспособности отсасывателя осуществляется с помощью встроенного индикатора вакуума.

Отсасыватель снабжён бактериальным фильтром для дезинфекции воздуха, выбрасываемого в атмосферу.

Отсасыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации соответствует исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ Р 50444 (диапазон температур от +10 °С до +35 °С, относительная влажность до 80 % при 25°С).

Отсасыватель оборудован ручкой для переноски и оснащен плечевым съемным ремнем.

Отсасыватель снабжен специальным кронштейном для транспортного крепления в автомобиле.

Отсасывающий шланг и наружные поверхности отсасывателя устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства "Лотос" ГОСТ 25644, или 1% раствором хлорамина ТУ 6-01-4689387-16.

Масса отсасывателя не превышает 3,5 кг.

## Комплект поставки

Комплект поставки отсасывателя должен соответствовать перечню, приведённому в табл.1.

| Наименование | Обознач. док-та | Кол |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсасыватель ЭОп СП-01 (Элема-Н СП1) | ЭЛМН.941624.006 | 1 |
| 2. Крышка герметизирующая со скобой, зажимным винтом и защитным поплавковым устройством | ЭЛМН.301255.008 | 1 |
| 3. Шланг (отсасывающий) ПВХС-10х16-2м | ТУ 64-2-286-79 | 1 |
| 4. Шланг (соединительный) ПВХ-6x10-0,2 м | ТУ 64-2-286-79 | 1 |
| 5. Ёмкость (банка) стеклян ная СКО -1л | ТУ21-68.2-06-91 | 1 |
| 6. Фильтр бактериальный Barrierbaby | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | 2 |
| 7. Кабель питания от бортовой сети автомобиля | ЭЛМН.301000.001 | 1 |
| 8. Транспортный кронштейн | ЭЛМН.301267.001 | 1 |
| 9. Комплект вставок плавких | ВП2б-5А,ВП2б-10А | 1 |
| 10. Руководство по эксплуатации | ЭЛМН.941624.006РЭ | 1 |

## Устройство и принцип работы

Отсасыватель представляет собой источник вакуума. Отсасывающий эффект достигается за счёт создания перепада давления между ёмкостью для сбора жидкости (банкой) и местом отсоса.

Отсасыватель состоит из следующих частей (рис.1): корпуса (7), на котором расположена ручка переноски и крепление плечевого ремня (8); передней панели (2), на которой расположены: переключатель "0/1" (5), индикатор состояния аккумулятора (16), розетка для подключения штекера кабеля питания от бортовой, сети автомобиля (14), ручка регулятора вакуума (4), прибор визуального контроля за работоспособностью (3); банки для сбора жидкости (9); шнура с сетевой вилкой (только в сетевой модификации) (6); ножек (10); фильтра бактериального (1); крышки герметизирующей с защитным поплавковым устройством (11), шланга соединительного (12), шланга отсасывающего (13), транспортного кронштейна с фиксирующим ремнем (рис. 3).

Кабель питания от бортовой сети автомобиля (15) состоит из вилки прикуривателя с предохранителем, штеккера, подсоединяемого к розетке на передней панели отсасывателя, и соединительного провода.

После включения отсасывателя вакуумный насос снижает давление в банке и начинается отсос жидкости и воздуха. Отсасываемый воздух проходит через бактериальный фильтр и выбрасывается через вакуумный насос в атмосферу. Отсасываемая жидкость собирается в банку.

При заполнении примерно 3/4 объёма банки, жидкость поднимает шарик (рис.2, поз.5) защитного поплавкового устройства и шток (4) закрывает отверстие в трубке (2), отсос прекращается.

В течение всей работы, контроль работоспособности отсасывателя проводится по величине отклонения стрелки на индикаторе вакуума.

## Указание мер безопасности

Пользоваться отсасывателем можно только после тщательного изучения и при строгом соблюдении требований, изложенных в настоящем паспорте.

Замену любого элемента в отсасывателе разрешается производить только квалифицированному исполнителю и только после отключения сетевой вилки отсасывателя от розетки питающей сети.

## Подготовка к работе

Произвести внешний осмотр отсасывателя на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

Собрать отсасыватель, для чего произвести следующие действия:

- установить банку на отсасывателе, как показано на рис 1.

- Надеть на банку герметизирующую крышку и закрепить её скобой, закручивая зажимной винт.

- Распаковать бактериальный фильтр. Надеть фильтр нижним широким патрубком на специальный универсальный штуцер с резиновым уплотнительным кольцом, расположенный на верхней части корпуса отсасывателя.

- Подключить патрубок, расположенный на герметизирующей крышке и соединённый с защитным поплавковым устройством к патрубку крышки фильтра бактериального соединительным шлангом. Соединение производить в соответствии с рис.1.

Внимание! Не допускается эксплуатация отсасывателя без защитного поплавкового устройства, или с неисправным защитным устройством.

Подсоединить отсасывающий шланг к патрубку, расположенному на герметизирующей крышке, так как показано на рис.1.

Установить отсасыватель в кронштейн (рис. 3) и закрепить фиксирующим, ремнем.

## Порядок работы

Если работа с отсасывателем производится в автомобиле: Подключить вилку прикуривателя, расположенную на кабеле питания от бортовой сети автомобиля к розетке прикуривателя на панели автомобиля; подключить штекер в розетку на передней панели отсасывателя.

При автономной работе вне автомобиля подключение его к внешним источникам питания не требуется. При подключении штекера кабеля питания к розетке на передней панели отсасывателя, встроенный аккумулятор отключается и переходит в режим зарядки.

Включить отсасыватель переключателем "0/1";должен загореться индикатор зеленого цвета рядом с переключателем.

Заглушить рабочий конец отсасывающего шланга и вращением ручки регулятора вакуума подобрать необходимую скорость откачки, контролируя изменение давления по отклонению стрелки прибора визуального контроля.

Примечание: При вращении ручки регулятора вакуума по часовой стрелке скорость откачки увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается.

Надеть на конец отсасывающего шланга простерилизованный наконечник.

Опустить наконечник в место скопления жидкости или газа и произвести откачку.

Выключить отсасыватель после окончания работы переключателем "0/1".

Внимание! Не допускать переполнения банки во избежание выхода из строя вакуумного насоса.

В течение работы вести наблюдение за индикатором состояния аккумулятора: зеленый цвет- заряжен, красный- требует дозарядки. При выключенном переключателе "0/1" индикация отсутствует.

Заряд встроенного аккумулятора производится при подключенном штекере кабеля питания к розетке на передней панели отсасывателя от бортовой сети автомобиля напряжением (12,5-14) В.

Возможна зарядка аккумулятора при подключении кабеля питания к внешнему, источнику питания (12,5-14) В. Заряд встроенного аккумулятора происходит как при включенном переключателе "0/1" (т.е. во время работы отсасывателя от бортовой сети автомобиля) так и при выключенном.

Производить смену банки в случае её заполнения в следующем порядке:

Отключить отсасыватель переключателем "0/1".

Отсоединить от герметизирующей крышки соединительный и отсасывающий шланги.

Вынуть банку.

Открутить зажимной винт и снять скобу с герметизирующей крышки. Снять герметизирующую крышку.

Разобрать защитное поплавковое устройство (рис. 2), для чего необходимо: сдернуть втулку(З) с патрубка(1) и вынуть шток (4).

Промыть проточной водой герметизирующую крышку и детали защитного поплавкового устройства, при необходимости продезинфицировать путём протирания тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", или 1% раствором хлорамина.

Собрать защитное поплавковое устройство в обратном порядке.

Установить заранее подготовленную сменную банку. Если сменной банки нет, то опоражнивают использованную банку, моют и, при необходимости, ополаскивают дезинфицирующим раствором.

Внимание!	Не допускается подключение бактериального фильтра к патрубку на герметизирующей крышке не соединённому с защитным поплавковым устройством.

## Техническое обслуживание

С целью обеспечения нормальной работы и сохранения исправности отсасывателя в течение всего периода его эксплуатации, проводится техническое обслуживание, состоящее из ТО-1, ТО-2.

В объём технического обслуживания ТО-1, проводимого потребителем (медицинским персоналом), входят виды работ, приведённые в табл.2: п.п.1 - п.п.4 проводятся перед началом работы, п.п.5- п.п.6 проводятся по окончании работы, п.7 проводится после 80 часов непрерывной работы

Таблица 2

| Содержание работ и методика их проведения | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для проведения работ |
| --- | --- |
| 1. Проверка отсутствия механических повреждений, влияющих на работоспособность отсасывателя. Проводится визуально. |  |
| 2. Проверка надёжности соединений шлангов с патрубками на герметизирующей крышке и патрубком на крышке фильтра бактериального. При необходимости, шланги уплотняются на патрубках вручную, путём натягивания. |  |
| 3. Проверка надёжности крепления герметизирующей крышки на банке для сбора жидкости. При необходимости, герметизирующая крышка уплотняется на банке путём закручивания зажимного винта вручную. |  |
| 4. Проверка герметичности крепления бактериального фильтра. При необходимости, крепление уплотняется путём вращения фильтра вокруг специального патрубка с резиновым кольцом с. одновременным надавливанием на фильтр. |  |
| 5. Проверка отсутствия загрязнения внешних частей отсасывателя. При необходимости, загрязнения удаляются вручную с одновременной дезинфекцией внешних частей. Отсасывающий шланг дезинфицируется путём окунания в раствор. | Тряпичные салфетки, 1% раствор хлорамина, или 3% раствор перекиси водорода + 0,5%моющего средства "Лотос" |
| 6Стерилизация отсасывающего наконечника. | 6%растворперекиси водорода, или раствор дезоксон-1 |
| 7 Замена фильтра бактериального (рис.1 поз.1) |  |
| 7.1 Отсоединить шланг от верхнего внутреннего патрубка. Снять фильтр со специального штуцера на передней панели отсасывателя. |  |
| 7.2 Заменить фильтр на запасной из комплекта поставки отсасывателя. |  |
| 7.3 Подключить шланг от защитного поплавкового устройства к верхнему внутреннему патрубку фильтра. |  |

Техническое обслуживание ТО-2 проводится не реже одного раза в год предприятием-изготовителем или специализированным ремонтно-обслуживающим предприятием.

## Характерные неисправности и методы их устранения

Перечень неисправностей, устраняемых силами потребителя, приведён в табл.4.

Таблица 4

| Вид неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении переключателя "01" индикатор не загорается, характерного шума не появляется | Плохо плохо подключен разъем к бортовой сети. | Вставить штекер в розетку бортовой сети |
|  | Отсутствует напряжение в сети | Проверить наличие напряжения в сети |
| 2. При работе отсасывателя слышен характерный шум, при заглушивании отсасывающего шланга стрелка - встроенного индикатора вакуума не отклоняется от нулевого значения, либо отклоняется незначительно (ручка регулятора вакуума закручена по часовой стрелке до упора) | Неплотно одеты шланги на патрубки герметизирующей крышки или фильтра Неплотно одета герметизирующая крышка. Неплотно одет бактериальный фильтр на универсальный штуцер с резиновым кольцом | Одеть плотнее шланги. Одеть плотно герметизирующую крышку и затянуть зажим ной винт. Плотнее одеть фильтр, с одно временным вращением фильтра вокруг специального патрубка с резиновым кольцом |
| 3. При работе отсасывателя индикатор "0/1" не подсвечивается, характерного шума не слышно | Перегорели предохранители в модуле питания и заряда | Заменить предохранители |